SOP-QC-010 OOS（检验结果超标）调查

版本：2.0    生效日期：2026-05-01    起草部门：质量控制（QC）

1. 目的

规定检验结果超出标准（Out of Specification, OOS）时的调查流程，确保在放行决定前查明原因，防止将不合格产品误判为合格或将合格产品误判为不合格。

2. 范围

适用于QC实验室所有放行检验、稳定性试验及中间控制检验中出现的OOS结果。趋势异常（OOT）参照本SOP执行但可简化记录。

3. 职责

检验员：发现OOS后立即停止后续操作并报告主管，保留全部原始样品、溶液和玻璃器皿。

QC主管：组织第一阶段实验室调查。

QA：批准调查结论；涉及产品质量影响时按SOP-QA-001登记偏差。

4. 调查流程

4.1 第一阶段Ia：实验室初步调查

QC主管应在OOS发现后3个工作日内完成初步调查，使用核对清单确认是否存在明显实验室错误（计算错误、稀释错误、仪器故障、标准品失效等）。

确认为明显实验室错误的，记录错误原因，原始结果作废，重新检验一次并以复验结果报告。

4.2 第一阶段Ib：实验室扩展调查

初步调查未发现明显错误时，启动扩展调查，应在OOS发现后20个工作日内完成。可包括对留样的复测：由原检验员和第二名检验员各复测一次，复测方案须经QA事先批准，禁止无方案的重复检验（testing into compliance）。

4.3 第二阶段：全面调查

实验室调查不能归因于实验室错误时，扩展至生产环节的全面调查，由QA牵头，按SOP-QA-001登记偏差并开展根本原因分析；必要时按SOP-QA-002开立CAPA。

4.4 结果处理

确认的OOS结果涉及已放行批次时，QA应在1个工作日内通知质量受权人，评估是否启动召回程序。

5. 记录

OOS调查表、复测方案与结果、调查报告按WI-QA-004保存至少10年。

6. 参考文件

SOP-QA-001 偏差管理；SOP-QA-002 CAPA管理；WI-QA-004 文件与记录管理；FDA OOS Guidance (2022)。